## Foglio1
Indagine di mercato per l' acquisizione in NOLEGGIO DI 12 MESI di SOFTWARE DI PIANIFICAZIONE PREOPERATORIA ORTOPEDICA 2D e 3D COMPLETO per le esigenze dell’Istituto Ortopedico Rizzoli
fabbricante | MEDICAD
modello | MEDICAD 2D - 3D EXPERT
CARATTERISTICHE INDISPENSABILI | SI | NO | NOTE
Disponibilità dei seguenti moduli: Modulo Anca (Hip): Pianificazione standard e avanzata per artroprotesi d'anca, coxartrosi, pianificazione pediatrica, misurazione della biometria, calcolo dell'offset femorale e acetabolare, centro di rotazione e gestione della dPL (displasia). Modulo Ginocchio (Knee): Pianificazione per protesi totali e parziali (monocompartimentali), ottimizzazione degli assi di carico basata su immagini sotto carico (gamba intera). Modulo Osteotomia (Osteotomy): Strumenti per la correzione assiale femorale o tibiale (tecniche open-wedge e close-wedge), rilevamento automatico dei punti di repere (landmark) e calcolo del disallineamento. Modulo Estremità Superiori ed Inferiori: Moduli dedicati alla pianificazione di Spalla, Mano/Polso, Piede/Caviglia e correzione dell'alluce valgo. Modulo Traumatologia (Trauma): Funzioni per la pianificazione in urgenza, osteosintesi, riduzione virtuale delle fratture e posizionamento di placche, chiodi e viti endomidollari. Modulo Radiologia / Misurazioni Specialistiche: Calcolo automatico di angoli (es. angolo CCD, pendenza tibiale o tibial slope), torsione femorale e tibiale, e dismetrie degli arti.
Accesso illimitato ad una libreria digitale di impianti ortopedici che contempli una quantità di produttori di tutte le nazionalità non inferiore a 130 ed una quantità di modelli/sagome protesiche non inferiore a 500.000.
Funzione di rilevamento automatico dei punti di repere anatomici (Automatic Landmark Detection). Proposta e dimensionamento automatico dell'impianto (Autoplan) basato sui parametri biometrici rilevati sul paziente. Riconoscimento e calibrazione automatica della sfera di riferimento radiografica
Integrazione nativa bidirezionale con il sistema PACS / RIS / HIS in uso presso la struttura tramite protocolli DICOM standard. Presenza di uno strumento di connessione dedicato (es. Query Client) per l'interrogazione, il caricamento diretto delle immagini radiografiche dal PACS e il successivo salvataggio del report di pianificazione (immagini con sagome posizionate e dati tecnici) all'interno del fascicolo radiologico del paziente in modalità protetta e conforme alle verifiche ispettive (audit-proof). Capacità di importare e calibrare formati di immagine standard (JPG, BMP, PNG, TIFF) oltre al formato DICOM nativo.
Marcatura CE come Dispositivo Medico in conformità al Regolamento Europeo MDR 2017/745 (o Direttiva 93/42/CEE e s.m.i. se in regime transitorio valido). Piena conformità alle normative sulla protezione dei dati sanitari (GDPR - Regolamento UE 2016/679).
servizio di noleggio 12 mesi comprensivo di:
fornitura e installazione del software
addestramento del personale all'utilizzo del software
supporto tecnico dal lunedì al venerdì
manutenzione omnicomprensiva (risoluzione guasti, controlli) con risoluzione delle problematiche entro 10 giorni lavorativi dalla chiamata